化学化工学院实验室安全检查对照表

实验室房间号：                                             责任人：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 整改 时间 |
| 1 | 有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙 |  |  |  |
| 2 | 危险性实验有操作规程（含安全注意事项），并上墙 |  |  |  |
| 3 | 实验室内教师和学生参加安全考试并合格 |  |  |  |
| 4 | 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识 |  |  |  |
| 5 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位 |  |  |  |
| 6 | 不存在门开着而无人的现象 |  |  |  |
| 7 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  |  |
| 8 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  |  |
| 9 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食 |  |  |  |
| 10 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |
| 11 | 实验室内无吸烟现象 |  |  |  |
| 12 | 实验室内不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用，其底盘必须是金属的 |  |  |  |
| 13 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  |  |
| 14 | 根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  |  |
| 15 | 灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  |  |
| 16 | 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近，随时可用 |  |  |  |
| 17 | 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |
| 18 | 换气扇使用正常 |  |  |  |
| 19 | 插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  |  |
| 20 | 多个大功率仪器不使用同一个接线板 |  |  |  |
| 21 | 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  |  |
| 22 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |
| 23 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  |  |
| 24 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  |  |
| 25 | 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  |  |
| 26 | 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套 |  |  |  |
| 27 | 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  |  |
| 28 | 加热器采用耐高温阻燃导线 |  |  |  |
| 29 | 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 |  |  |  |
| 30 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |
| 31 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |
| 32 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  |  |
| 33 | 有房间内化学品的动态台帐 |  |  |  |
| 34 | 有序分类存放（柜子门上粘贴清单），放置位置便于查找取用 |  |  |  |
| 35 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 |  |  |  |
| 36 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层） |  |  |  |
| 37 | 化学品不存在叠放现象 |  |  |  |
| 38 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |
| 39 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |
| 40 | 存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源 |  |  |  |
| 41 | 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内） |  |  |  |
| 42 | 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置 |  |  |  |
| 43 | 过期药品定期清理，无过期药品累积 |  |  |  |
| 44 | 无试剂瓶开口放置现象 |  |  |  |
| 45 | 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 |  |  |  |
| 46 | 不得私自从外单位获取剧毒品 |  |  |  |
| 47 | 易制毒品购买前须经公安部门审批, 并凭证向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |
| 48 | 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管 |  |  |  |
| 49 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，在用气体有检验合格标识。需更换的气瓶应有标识 |  |  |  |
| 50 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |  |  |  |
| 51 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等；张贴必要的安全警示标识 |  |  |  |
| 52 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，在用气体有检验合格标识。需更换的气瓶应有标识 |  |  |  |
| 53 | 大量惰性气体或CO2存放在有限空间内时需加装氧气含量报警器 |  |  |  |
| 54 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源；无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象 |  |  |  |
| 55 | 气体钢瓶正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥 |  |  |  |
| 56 | 气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 |  |  |  |
| 57 | 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 |  |  |  |
| 58 | 气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象 |  |  |  |
| 59 | 时常进行检漏，实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  |  |
| 60 | 对化学废弃物进行了分类存放（应避免易产生剧烈反应的物品混放）、包装严密，并贴好标签。 |  |  |  |
| 61 | 定时清运化学实验废弃物，实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象 |  |  |  |
| 62 | 实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂 |  |  |  |
| 63 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 |  |  |  |
| 64 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确 |  |  |  |
| 65 | 盛放配置试剂、合成品等的烧杯、烧瓶不得无盖放置 |  |  |  |
| 66 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸 |  |  |  |
| 67 | 原标签纸未撕去的空试剂瓶中不存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸） |  |  |  |
| 68 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上 |  |  |  |
| 69 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸 |  |  |  |
| 70 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 |  |  |  |
| 71 | 涉及危险化学品的实验室化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，放在门上/门边活动袋中 |  |  |  |
| 72 | 危险性化学实验有实验指导书 |  |  |  |
| 73 | 实验室内有吸液（油）棉/条带 |  |  |  |
| 74 | 实验动物需从具有资质的单位购买，具有合格证明 |  |  |  |
| 75 | 有激光器的安全使用方法，激光设备有激光危害标识 |  |  |  |
| 76 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩 |  |  |  |
| 77 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  |  |
| 78 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品 |  |  |  |
| 79 | 操作人员不带手表等能反光的物品 |  |  |  |
| 80 | 激光照射方向不会对他人造成伤害 |  |  |  |
| 81 | 高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好 |  |  |  |
| 82 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  |  |
| 83 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |
| 84 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全操作规程上墙，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等） |  |  |  |
| 85 | 对于超高速离心机，需要放置在离心室，在离心过程中，工作人员保持合理安全距离 |  |  |  |
| 86 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  |  |
| 87 | 电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理 |  |  |  |
| 88 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜冰箱储存易燃易爆试剂 |  |  |  |
| 89 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录 |  |  |  |
| 90 | 冰箱内储存试剂必须密封好 |  |  |  |
| 91 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年） |  |  |  |
| 92 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |
| 93 | 实验室冰箱中不放置食品 |  |  |  |
| 94 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年） |  |  |  |
| 95 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 |  |  |  |
| 96 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品、不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 |  |  |  |
| 97 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品 |  |  |  |
| 98 | 烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象 |  |  |  |
| 99 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次） |  |  |  |
| 100 | 无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象 |  |  |  |
| 101 | 烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上 |  |  |  |
| 102 | 加热设备边上不能放置冰箱、气体钢瓶等 |  |  |  |
| 103 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉 |  |  |  |
| 104 | 明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头 |  |  |  |
| 105 | 凡进入实验室人员需穿长袖实验服或防护服 |  |  |  |
| 106 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等） |  |  |  |
| 107 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜 |  |  |  |
| 108 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发散露在外的现象 |  |  |  |
| 109 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套 |  |  |  |
| 110 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类 |  |  |  |
| 111 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 |  |  |  |
| 112 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场 |  |  |  |
| 113 | 不穿拖鞋、短裤进入实验室，不露脚趾 |  |  |  |
| 114 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  |  |
| 115 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等 |  |  |  |
| 116 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室 |  |  |  |
| 117 | 有规范的实验记录 |  |  |  |

注：请根据实际情况在“符合”或“不符合” 栏目中划“√”，如不符合则需要注明整改时间；如果实验室内没有涉及到该项目(如无大型仪器，则在“符合”栏目中用“/”表示)

责任人(签字)：

共同使用人(签字)：

日期：2016年10月  日